| SAH |  | Temperatura (ºC) |  | Humedad Relativa (%) |  | Humedad Absoluta (mg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tº | FLUJO | Circuito no calefaccionado | Circuito Calefaccionado | Circuito no calefaccionado | Circuito Calefaccionado | Circuito no calefaccionado | Circuito Calefaccionado |
| NIVEL 1 | 20 lpm | 28,7 (±0,42) | 29,7 (±1,0) | 84,9 (±1,37) | 76,2 (±3,6) | 20,5 (±2,03) | 22,7 (±1,6) |
|  | 30 lpm | 28,6 (±0,57) | 30,2 (±0,3) | 82,6 (±6,62) | 81,3 (±6,5) | 19,8 (±3,79) | 24,8 (±2,1) |
|  | 40 lpm | 28,6 (±0,3) | 29,7 (±1,1) | 80,5 (±6,24) | 72,2 (±4,7) | 18,2 (±2,92) | 22 (±2,9) |
|  | 50 lpm | 28,2 (±0,64) | 29,5 (±0,5) | 75,4 (±5,72) | 68,7 (±1,1) | 15,9 (±2,24) | 20,5 (±0,8) |
|  | 60 lpm | 29,1 (±0,17) | 29 (±0,6) | 65,6 (±2,37) | 62,7 (±2,8) | 12,4 (±0,95) | 18 (±1,3) |
| NIVEL 2 | 20 lpm | 31,7 (±0,55) | 30,2 (±2,0) | 99,9 (±0,0) | 99,9 (±0,0) | 33,5 (±1,21) | 30,9 (±3,0) |
|  | 30 lpm | 30,5 (±0,69) | 31,9 (±1,9) | 99,9 (±0,0) | 99,9 (±0,0) | 31,3 (±1,46) | 33,8 (±3,3) |
|  | 40 lpm | 30,2 (±0,3) | 31,4 (±0,6) | 97,3 (±2,52) | 99,9 (±0,0) | 29,3 (±1,91) | 32,8 (±0,9) |
|  | 50 lpm | 29,6 (±0,49) | 30,8 (±0,5) | 94,7 (±4,75) | 99,9 (±0,0) | 26,6 (±3,16) | 31,6 (±0,7) |
|  | 60 lpm | 29 (±0,72) | 30,6 (±1) | 96,2 (±4,8) | 96,9 (±5,9) | 26,7 (±2,53) | 29,5 (±4,4) |
| NIVEL 3 | 20 lpm | 33,9 (±0,67) | 30,6 (±0,5) | 99,9 (±0,0) | 99,9 (±0,0) | 36,4 (±1,44) | 31,6 (±0,7) |
|  | 30 lpm | 33,7 (±0,81) | 32,9 (±0,8) | 99,9 (±0,0) | 99,9 (±0,0) | 37,1 (±1,80) | 35,8 (±1,7) |
|  | 40 lpm | 33,1 (±0,76) | 32,6 (±0,3) | 99,9 (±0,0) | 99,9 (±0,0) | 35,7 (±1,39) | 34,3 (±2,3) |
|  | 50 lpm | 31,6 (±0,91) | 31,6 (±0,5) | 99,9 (±0,0) | 99,9 (±0,0) | 33 (±1,47) | 33 (±0,9) |
|  | 60 lpm | 31,3 (±0,81) | 30,9 (±0,2) | 99,7 (±0,5) | 99,9 (±0,0) | 32,4 (±2,11) | 31,9 (±0) |