#### RESUMEN

#### La utilización de filtros bacterianos/virales debería aplicarse a todos los pacientes con requerimiento de ventilación mecánica  a través de una vía aérea artificial en el ámbito de las unidades de terapia intensiva. Los gases  medicinales que van hacía el paciente, como los que salen desde este hacia el ambiente, deberían ser siempre filtrados. Ésta remoción de partículas por la filtración puede ser lograda mediante diferentes  mecanismos de acción, ya sea con filtros mecánicos como electrostáticos. En esta revisión se describirán las principales características técnicas de los filtros bacterianos/virales utilizados en el ámbito de la terapia intensiva, así como sus indicaciones y contraindicaciones de uso, sus limitaciones, y por último se formularán algunas recomendaciones con respecto a su implementación.

#### Palabras claves: Filtros virósicos-bacterianos, filtración, ventilación mecánica, interfaces.

#### ABSTRACT

#### The use of bacterial / viral filters should apply to all patients who required artificial airway and mechanical ventilation in intensive care units. Medical gases that go towards the patient, as they exit from the east towards the environment should always be filtered. The particle removal by filtration can be achieved by different mechanisms of action, either with mechanical and electrostatic filters. In this review, we describe the main technical characteristics of the bacterial / viral filters used in the field of intensive care, indications and contraindications, limitations, and finally formulate some recommendations for its implementation.

#### Keywords: viral-bacterial filters, filtration, mechanical ventilation, interfaces

MANUSCRITO

1.0.	DESCRIPCIÓN.

2.0.	ESCENARIOS.

3.0.	INDICACIONES.

4.0.	CONTRAINDICACIONES.

5.0.	PELIGROS/ COMPLICACIONES.

6.0.	LIMITACIONES DEL MÉTODO.

7.0.	EVALUACIÓN DE NECESIDAD.

8.0.	RECURSOS.

9.0.	MONITOREO.

10.0.	FRECUENCIA.

11.0.	RECOMENDACIONES.

1.0. DESCRIPCIÓN

Filtración es definido como el acto o proceso de filtrar, o más específicamente, como el proceso de hacer pasar líquidos o gases a través de un filtro con el propósito de remover partículas sólidas (1). Los filtros son usados para prevenir la llegada de partículas indeseables al paciente a través de los gases inspirados y potencialmente remover partículas desde los gases exhalados. El gas exhalado de los pacientes críticos infectados pueden contener patógenos virales o bacterianos que potencialmente pueden ser trasmitidos a otros pacientes, al personal de la salud o a visitantes.

Múltiples bacterias han sido aisladas de las ramas inspiratoria y espiratoria de los circuitos del respirador, como así también en los humidificadores. Entre las especies isoladas en los circuitos del respirador se encuentran Pseudomonas maltophilia, Pseudomona auroginosa, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans, Citrobacter diversus, Cándida albicans, Flavobacterium meningosepticun, diferentes especies de Proteus y Streptococcus. El tracto respiratorio es la ruta de entrada más común dentro del cuerpo humano. La localización del depósito de estas partículas dentro del pulmón depende de los principios físicos de Sedimentación, Impactación y Difusión. Todas las partículas menores a 10 micrómetros (µm) de diámetro (1 µm=0,001 milímetros) tienen el potencial de ser biológicamente activas en individuos susceptibles, desde el punto de vista toxicológico. La mayoría de las partículas menores a 8 µm de diámetro podrían impactar por encima del nivel de la laringe, sin alcanzar el nivel pulmonar. Partículas en un rango de 1 a 8 µm de diámetro podrían depositarse en las vías aéreas mayores y pequeñas, como así también en el alvéolo. El rango de tamaño de partícula que alcanza mayor depósito alveolar se encuentra entre los 1 y 2 µm de diámetro.

Los circuitos de ventilación mecánica utilizados en UCI son circuitos abiertos, liberando el aire exhalado a la atmosfera de la UCI. Esto crea una vía potencial de infecciones nosocomiales entre los pacientes. Cuidadores y visitantes se encuentran en riesgo potencial al exponerse a partículas presentes en el aire espirado. Además de partículas virales y bacterianas activas, los gases espirados por los pacientes críticos bajo VM pueden contener productos de degradación celular de organismos específicos gram-negativos, u otros organismos que han sido identificados como disparadores de alteraciones de reactividad de la vía aérea en sujetos sanos.

Un filtro comúnmente está compuesto por una estructura externa rígida, que en su interior posee una lámina formada por fibras. Las partículas son capturadas por el material que compone el filtro cuando el gas fluye a través del camino tortuoso creado por los espacios huecos interconectados dentro de la estructura del filtro. Es decir, a medida que el gas se mueve a través del filtro, las partículas se van depositando sobre el material.

1.1. Mecanismos de filtración.

La remoción de las partículas por la filtración puede ser lograda mediante seis (6)  mecanismos de acción (2,3):

1.1.1. Intercepción: Las partículas suspendidas en el gas tienden a seguir la línea de flujo del propio gas. Si la partícula suspendida se encuentra dentro del radio de la fibra del filtro, la partícula es “interceptada” y se adhiere a la fibra. Este mecanismo ocurre con las partículas de rango medio de tamaño, es decir, de 0.1 a 1 milímetros (mm) o mayores, que son suficientemente grandes para poseer una inercia significativa, pero demasiado pequeñas como para difundirse dentro de la corriente del gas.

1.1.2. Impactación inercial: Las partículas q poseen una masa significativa y viajan en una corriente de gas no siempre son capaces de seguir la corriente del gas alrededor de una fibra, como consecuencia de su inercia. Estas partículas tienen dificultad para responder a los cambios en la corriente del  gas por lo que continuarán en su dirección original y golpearán físicamente a la fibra del filtro, a pesar de que el cambio de dirección de la corriente del gas sea mayor al radio de la partícula. Este proceso generalmente afecta a las partículas entre 0,3 a 1 mm de tamaño.

1.1.3. Sedimentación gravitacional: Las partículas que poseen masa están sujetas a los efectos de la gravedad con los pequeños movimientos de la corriente del gas. Estas partículas se depositaran debido a las fuerzas gravitacionales y pueden caer sobre la fibra del filtro y adherirse a ésta. Este principio afecta a las partículas más grandes, generalmente mayores a 10 mm.

1.1.4. Difusión: La actividad cinética de las partículas juega un papel importante en la filtración. Todas las partículas están continuamente moviéndose al azar, colisionando una con la otra, y con su entorno. Este movimiento aleatorio "zigzagueante" se define como Movimiento Browniano. En la filtración del gas, el Movimiento Browniano de las  partículas junto con el de las  moléculas del  gas altera la trayectoria de las partículas alrededor de las fibras del filtro. Este mecanismo afecta más profundamente a partículas de menor tamaño, especialmente a partículas inferiores a 0,1 mm. Más pequeña es la partícula y más lenta la corriente del gas, mejor oportunidad tiene la partícula de impactar y adherirse a una fibra del filtro.

1.1.5. Atracción electroestática: El material del filtro puede ser cargado electrostáticamente durante el proceso de fabricación para aumentar la captura de partículas. Hay tres mecanismos potenciales de captura electrostática: a) partículas cargadas en la línea de flujo pueden ser atraídas hacia las fibras del filtro con una carga opuesta; b) partículas neutras en la línea de flujo pueden ser atraídas hacia la fibra del filtro cargado por el campo eléctrico creando un dipolo en la partícula (Cargas positivas y negativas en lados contrarios de la partícula), o c) partículas cargadas pueden ser atraídas hacia fibras neutras por fuerzas inductivas sobre las fibras.

1.1.6. Tamizado: El tamizado se produce cuando las partículas son físicamente incapaces de pasar a través de las aberturas en la estructura de filtro y son atrapadas debido a su mayor tamaño.

1.2. Tipos de filtros

Hay dos tipos de filtros para bacterias/virus disponibles para la filtración de gases respirados. Los filtros mecánicos detienen físicamente a las partículas debido a los pequeños poros producto del diseño del filtro; los filtros electrostáticos se cargan electrostáticamente, por lo que atraen y capturan partículas cargadas (4).

1.2.1.	Filtros mecánicos: consisten en una lámina de fibra de vidrio densamente empaquetada, unida con resina (Figura A) (5). Esta hoja proporciona una alta resistencia al flujo por unidad de área debido a la alta densidad de las fibras. Para disminuir la resistencia al flujo a un nivel aceptable, se utiliza una lámina de fibra de vidrio con una gran área de superficie. Para este propósito,  la lámina es plegada sobre sí misma y colocada en un continente más pequeño, reduciendo también el espacio muerto.

Figura A: Filtro Mecánico.

La lámina es hidrófoba, en un esfuerzo por minimizar la absorción de agua bajo condiciones de operación normal (Figura B) (2).

Figura B: Filtro Mecánico.

1.2.2.	Filtros electroestáticos: estos, a diferencia de los filtros de fibra de vidrio, utilizan una capa plana de material de fibra como una barrera (Figuras C y D) (5). La densidad de la fibra de los filtros electrostáticos es menor que la de los filtros de fibra de vidrio, proporcionando así una menor resistencia al flujo por unidad de área. El rendimiento de filtración de los filtros electrostáticos es optimizado mediante la aplicación de un material cargado eléctricamente. Este material atrae y se une a cualquier partícula que pasa a través de él. El material del filtro no necesita ser plegado para aumentar el área de superficie, debido a su menor resistencia al flujo de gas y a la atracción electrostática de partículas. Este es el motivo por el cual estos filtros ofrecen un menor espacio muerto (2).

Figura C: Filtro Electrostático.

Figura D: Capa plana de material de fibra.

Existen 2 tipos de filtros electrostáticos:

a) Filtros Tribocargados: son filtros que se construyen con dos tipos diferentes de materiales, las fibras modacrílicas y las fibras de polipropileno. Durante el proceso de fabricación, estas fibras se frotan entre sí, creando fibras cargadas en forma positiva y otras en forma negativa; con las fibras tribocargadas se construye luego un fieltro no tejido, proporcionando el material del filtro.

b) Filtros Fibrilados: se construyen de una lámina de polipropileno. Se aplica una carga electrostática a la hoja en forma de corona, implementando la aplicación de un electrodo de punto que emite iones a un lado de la hoja; una carga opuesta se aplica luego al lado opuesto de la hoja. Una vez cargado electrostáticamente, la hoja de material se refiere a menudo como un “electreto”. A continuación el material se separa en fibras mediante la implementación de un proceso llamado fibrilación, y luego se construye la lámina del filtro.

1.3.  Eficiencia, especificaciones técnicas y relevancia clínica

1.3.1. Eficiencia: diferentes métodos son utilizados para evaluar la eficiencia de filtrado. Idealmente, la medición debería ser realizada en un ambiente que simule el ámbito clínico. Un método comúnmente implementado dentro de la evaluación de la eficiencia de filtrado es exponer al filtro a una nebulización con una suspensión de 	virus/bacterias y luego medir el número de organismos que pasan a través de él. Una suspensión nebulizada de cloruro de sodio ha sido también utilizada para medir la eficiencia del filtro (6).

La eficiencia del filtro es a menudo expresada como porcentaje de eficiencia. Específicamente, esta expresión define la relación entre la cantidad de partículas antes de pasar a través del filtro y el número de partículas luego de haber atravesado el mismo. Es importante destacar que las especificaciones de eficiencia son inútiles si no se indica el tamaño de la partícula utilizada y el flujo de gas utilizado durante la prueba (2,6,7) .

Otro método para establecer la eficiencia del filtro es el High Efficiency Particulate Air test (HEPA), que es considerado el test más riguroso entre los test de eficiencia. Los filtros HEPA son clasificados en verdaderos filtros HEPA y filtros tipo HEPA, con un subgrupo de filtros HEPA llamados filtros de Ultra Baja Penetración (ULPA). Los filtros ULPA ofrecen una filtración incrementada, pero el nivel de resistencia es demasiado alto para ser utilizados con dispositivos médicos. Los filtros HEPA son construidos en fibra de vidrio, la cual es plisada para aumentar su superficie de contacto y minimizar su espacio muerto (6). La filtración de partículas es alcanzada por Impactación Inercial para partículas mayores a 0,3 µm y las partículas más pequeñas son filtradas por Movimiento Browniano. Las partículas de 0,3µm son las más difícil de capturar por filtración debido a que son las menos afectadas por la Impactación Inercial, Intercepción y Movimiento Browniano.

Hay dos mecanismos aceptados para la certificación HEPA: el método British BS3928 Sodium Flame y el método USA Hot DOP (di-ocytyl-phthalate). El método británico utiliza cloruro de sodio para evaluar la eficiencia del filtro; el tamaño de la partícula para este test es más pequeña que la utilizada para el test USA, con una mediana de diámetro de 0,07µm. El test USA utiliza un tamaño de partícula con un diámetro medio de 0,3µm (6,8). Los filtros HEPA son calificados de acuerdo al porcentaje de partículas de un tamaño específico que no logran ser filtradas (tabla 1).

Tabla 1.- Disponibilidad de filtros HEPA

| Tipo | Clase | Eficiencia | Penetración |
| --- | --- | --- | --- |
| HEPA | H 10 | 85% | 15% |
| HEPA | H 11 | 95% | 5% |
| HEPA | H 12 | 99,5% | 0,5% |
| HEPA | H 13 | 99,95% | 0,05% |
| HEPA | H 14 | 99,995% | 0,005% |

Como ya se dijo, 0,3µm es el tamaño de partícula más difícil de capturar mediante Filtración. Un filtro debería capturar partículas menores a 0,3 µm para ser clasificado como filtro HEPA. Sin embargo, es importante tomar nota que HEPA es una escala que tiene diferentes porcentajes de filtración. Por ejemplo, un HEPA H10 podría capturar 85% de todas las partículas y un H14 podría capturar 99,995% de todas las partículas. La tabla 1 muestra la disponibilidad de filtros HEPA.

1.3.2. Rango de Volumen Corriente: es el rango sobre el cual cada fabricante declara que el producto puede ser utilizado en forma segura. La utilización del filtro con pacientes con volúmenes corrientes fuera de este rango podría resultar en una reducción de la performance, particularmente con alteración en la resistencia al flujo aéreo y cantidad de re-inhalación.

1.3.3. Caída de Presión: una alta diferencia de presión a ambos lados del filtro debido a la resistencia del mismo al flujo de aire aumenta considerablemente el trabajo respiratorio y podría alterar el disparo del respirador en pacientes bajo VM. No está especificado un límite máximo de caída de presión. Esta diferencia de presión especificada y declarada por los fabricantes es aquella medida en dirección inspiratoria a través del filtro durante un test hecho con el filtro sin haber sido usado (nuevo) y luego de 3 horas de uso simulado (no utilizado con paciente). La diferencia de presión a través del filtro es medido a un flujo de 15 L/min para filtros pediátricos o 30 L/min para filtros para adultos y se expresan en pascales (100Pa=1,02cmH2O). Para algunos filtros, la diferencia de presión se encuentra marcadamente elevada durante su uso, debido principalmente al aumento de la resistencia secundaria a la condensación alojada dentro del dispositivo.

1.3.4. Peso: un filtro demasiado pesado podría generar tracción sobre el circuito ventilatorio y/o la vía aérea artificial. El peso del dispositivo declarado por cada  fabricante es obtenido con el filtro en condiciones secas y sin uso. Cualquier condensación dentro del filtro generada durante su utilización podría aumentar el peso del dispositivo.

1.3.5. Dimensiones: con el filtro orientado de manera que los conectores del mismo (hacia el paciente y hacia el ventilador) estén en una línea horizontal imaginaria, el largo del filtro es la distancia entre los extremos distales de los conectores, el ancho es la máxima distancia a través de la carcasa en forma horizontal y la altura es la máxima distancia a través de la estructura verticalmente. El diámetro debe considerarse para aquellos filtros que son circulares. La presencia de puertos para muestra de gases aumenta las dimensiones del filtro.

1.3.6. Volumen Interno: el volumen interno del filtro debe considerarse dentro del  espacio muerto en caso de utilizarse distal a la pieza en “Y” (colocado entre la vía aérea artificial del paciente y la pieza en “Y” del circuito), por lo que podría aumentar la chance de re-inhalación del aire espirado, o considerarse dentro del volumen compresible del circuito (cuando se lo ubica al inicio de la rama inspiratoria o al final de la rama espiratoria del circuito del respirador). Además, la adición de un filtro dentro del sistema podría modificar la complacencia del mismo. El volumen corriente mínimo recomendado para su uso se encuentra en relación al volumen interno del filtro. Las empresas fabricantes determinan un límite inferior de volumen corriente según diferentes criterios. Algunos  recomiendan que el volumen interno sea equivalente a una quinta parte del volumen corriente, otros a una tercera parte y algunos otros a la mitad del volumen corriente utilizado.

1.3.7. Puertos para muestra de gases: algunos filtros se diferencian por la presencia de un orificio en su estructura llamada “puerto”, a través del cual es posible administrar gases, analizar CO2 exhalado a través de una sonda conectada allí, y permite además, la medición de presiones dentro del sistema. La desventaja es que podrían aumentar las dimensiones externas del filtro y aumentar el volumen interno del mismo.

1.3.8. Conectores: los filtros poseen 2 conectores, uno de 15 mm. y otro de 22 mm. Al igual que cualquier otro componente que sea introducido en el circuito del respirador, debe tener una correcta dimensión del conector, para garantizar una conexión segura entre el filtro y otros componentes, como tubos endotraqueales (TET), cánulas de traqueotomía, circuitos del respirador, etc. Una dimensión incorrecta incrementa el riesgo de desconexión y apertura del circuito, con la consecuente interrupción de la ventilación del paciente.

2.0. ESCENARIOS

2.1. Unidad de Cuidados críticos.

2.2. Unidad de Cuidados intermedios

2.3. Sala de operaciones.

2.4. Centros de Cuidados crónicos y Centros de Tercer Nivel.

2.5. Cuidados domiciliarios.

2.6. Transporte.

3.0. INDICACIONES

Los filtros bacterianos tienen muchas aplicaciones clínicas en el área de los cuidados de salud. Los filtros son utilizados durante los test de función pulmonar, en guardias de hospital y en consultorios, en salas de operaciones durante la aplicación de anestesia y en UCI como parte de los cuidados respiratorios.

Cualquier terapia e intervención que esté en relación o tome contacto con la vía aérea superior, invariablemente será contaminada con microorganismos. Cualquier vía aérea artificial, los circuitos de ventilación mecánica y/o anestesia, y nebulizadores u otro dispositivo que entregue medicación aerosolizada, son ejemplos de intervenciones que pueden favorecer el crecimiento y colección de patógenos. Los filtros pueden ser utilizados con los nebulizadores para proteger al personal de la salud de microbios y agentes farmacológicos potencialmente peligrosos exhalados de pacientes enfermos.

Dentro de un circuito de VM, los filtros pueden ser colocados en tres sitios diferentes para proveer protección. Para proteger de una potencial contaminación, los filtros pueden colocarse en varios sitios, si bien la contaminación por gases medicinales es la vía menos susceptible, un filtro puede colocarse en la salida inspiratoria del ventilador, entre éste y la rama inspiratoria del circuito. También puede ser colocado entre la pieza en “Y” del circuito y la vía aérea artificial del paciente. Esta ubicación permite el uso combinado del filtro con un intercambiador de calor de humedad (HMEF). Dentro del TET o cánula de traqueotomía (TQT) puede desarrollarse una formación bacteriana, creando una biofilm que permite el crecimiento de bacterias en forma potencialmente rápida. Estas partículas bacterianas pueden ser transportadas desde este biofilm hasta el circuito respiratorio, promoviendo la contaminación del circuito ventilatorio. Un filtro colocado entre la pieza en “Y” y el TET o TQT podría limitar la contaminación del circuito ventilatorio.

Otra posible ubicación, que es la utilizada más frecuentemente, es a la salida espiratoria del respirador, entre éste y la rama espiratoria del circuito. Existen reportes de circuitos ventilatorios sirviendo como reserva de patógenos que podrían potencialmente infectar a otros pacientes, cuidadores o visitantes. La colocación de un filtro en la rama espiratoria podría prevenir la contaminación de la válvula espiratoria del ventilador, como también potencialmente minimizar la exposición del personal de la salud y de los visitas a los gases contaminados exhalados de los pacientes. También podría evitar la contaminación retrógrada desde la válvula hacia el paciente.

4.0. CONTRAINDICACIONES

No existe hasta la fecha ningún reporte que hable de las contraindicaciones para la utilización de filtros bacterianos. Sin embargo debemos tener en cuenta las especificaciones técnicas de cada dispositivo, ya que como se ha descripto más arriba, la colocación de filtros bacterianos tiene efecto directo sobre la resistencia,  tanto inspiratoria como espiratoria (de acuerdo al sitio de colocación del dispositivo), y sobre el espacio muerto instrumental (cuando se coloca el dispositivo entre la “Y” del circuito y el paciente). Si bien no existen contraindicaciones formales, conocer los efectos no deseados de estos dispositivos es fundamental a la hora de la decisión de colocar o no un filtro, y si es que se ha decidido colocarlo, cual es el que mejor se adapta al paciente, y cuál es el sitio más correcto para ubicarlo.

5.0. PELIGROS / COMPLICACIONES

El uso de filtros para la filtración de gases exhalados en el ambiente hospitalario puede potencialmente minimizar el riesgo de infecciones nosocomiales y proveer protección  al profesional de la salud y visitantes. La utilización de rutina de los filtros, sin embargo, puede acarrear riesgos y peligros. Hay muchos factores que pueden alterar la performance del filtro. La humedad ha sido identificada como un factor que puede influenciar esta performance, aunque los efectos no son bien identificados dependiendo el tipo de filtro estudiado. Estudios que investigaron los efectos de la humedad sobre los filtros electroestáticos demostraron una disminución en el nivel de rendimiento con el aumento de la humedad relativa (9).

La tasa de flujo puede afectar profundamente el rendimiento del filtro. Si la Intercepción aumenta con flujos altos, la Difusión y las fuerzas electroestáticas disminuyen, resultando en una disminución total en el rendimiento de filtrado. Se considera que el aumento en la velocidad de las partículas alcanzada con tasas de flujo altas, aumenta la tasa de penetración de las partículas, debido al tiempo más corto de permanencia de la partícula dentro del filtro (9).

La obstrucción parcial o total del filtro es inevitable ante ciertas circunstancias; esto puede ocurrir rápidamente, o en el tiempo (10). Medicación nebulizada, secreciones y edema pulmonar han sido identificados como causas potenciales de obstrucción del filtro. Cualquier obstrucción podría incrementar la resistencia al flujo a través del filtro, produciendo disminución de la ventilación minuto, y/o atrapamiento aéreo.

El espacio muerto del filtro es un aspecto a tener en cuenta cuando el filtro es colocado entre el TET y la rama en Y del circuito. El espacio muerto del filtro/HME no debería ser mayor que 1/5 del VT, para minimizar la caída de la ventilación alveolar.

6.0. LIMITACIONES DEL MÉTODO.

6.1. La tasa de filtrado obtenida con el filtro disponible puede no ser  la adecuada.

6.2. Las características físicas del filtro pueden no adaptarse a las condiciones del paciente:

6.2.1. Rango de Volumen corriente: el volumen corriente que utilizamos podría no encontrarse dentro del rango recomendado por el fabricante, alterando la performance de filtrado.

6.2.2. Caída de presión: La resistencia incrementada puede alterar el disparo del respirador, aumentar el trabajo respiratorio, y/o generar atrapamiento aéreo por aumento de la resistencia espiratoria.

6.2.3. Peso: Al ser colocado distal a la rama en “Y”, el peso del filtro puede generar inconvenientes en el correcto posicionamiento del circuito paciente-ventilador (tracción de la vía aérea artificial, imposibilidad de una correcta alineación de las tubuladuras, etc...).

6.2.4. Dimensiones: Filtros demasiado voluminosos podrían generar inconvenientes en la configuración del circuito ventilatorio.

6.2.5. Volumen interno: podría aumentar el riego de re-inhalación colocado luego de la pieza en Y.

6.2.6. Puertos: podrían generarse fugas a través de ellos y en el caso de tener tapas removibles, la perdida de esta obliga al reemplazo del filtro.

6.3. Aumento de costos: La utilización de estos dispositivos genera un costo adicional que debe ser tenido en cuenta.

6.4. Apertura del circuito: ante la necesidad de recambio del filtro, se debe realizar una apertura del circuito ventilatorio, lo cual en algunas estrategias ventilatorias debería ser minimizado.

6.5. Aumento de la carga de trabajo: la utilización de un dispositivo adicional genera mayor trabajo para el personal a cargo del paciente.

6.6. Necesidad de personal calificado: la utilización de estos dispositivos requiere que el personal que habitualmente trabaja con pacientes bajo VM conozca el funcionamiento, indicaciones, contraindicaciones, etc.

7.0. EVALUACIÓN DE NECESIDAD

La utilización de filtros bacterianos/virales debería aplicarse a todos los pacientes que requieran VM  a través de una vía aérea artificial. Tanto el filtrado de los gases medicinales que van hacía el paciente, como el filtrado de los gases que salen desde el paciente hacia el ambiente, debería hacerse siempre, ya sea con filtros con mecánicos como electrostáticos.

7.1. En enfermedades del tracto respiratorio que se contagien a través de la inhalación de gases contaminados (por ej. TBC).

7.2. Poliductos de gases medicinales con escaso mantenimiento.

7.3. Como medida de protección de la válvula espiratoria y el sensor de flujo de los respiradores, cuando se aerosolizan drogas en forma de nebulización.

7.4. Para proteger la válvula espiratoria y el sensor de flujo de los respiradores cuando se utilizan humidificadores activos.

7.5. Para evitar la contaminación de la válvula espiratoria y el sensor de flujo de los respiradores ante el paso del aire proveniente de la exhalación del paciente.

8.0. RECURSOS

8.1. El equipamiento apropiado debe ser aquel que asegure un óptimo filtrado de los gases.

8.2. Varios tipos de filtros con capacidades de filtrado distintas, resistencia y espacio muerto diferentes, con y sin humidificador pasivo, con el fin de elegir el dispositivo más adecuado de acuerdo a cada paciente.

8.3. En cuanto al recurso humano, personal experto que conozca las especificaciones técnicas del material, y que se encargue del monitoreo de su correcto funcionamiento.

9.0. MONITOREO

Se recomienda hacer monitoreo macroscópico del filtro, en busca de elementos que alteren el normal funcionamiento del dispositivo (impactación con secreciones, exceso de condensación, partículas visibles, etc.).

La incorporación de un nuevo dispositivo dentro del circuito ventilatorio puede alterar cualquiera de los parámetros y mediciones obtenidos en el monitoreo respiratorio de un paciente bajo VM. Especial importancia se debe poner a los parámetros de Presión Pico, Presión Meseta y Presión Media en modos volumétricos y al Volumen corriente en modos presométricos. Es de suma importancia el monitoreo de la Resistencia inspiratoria y espiratoria. El aumento de la resistencia generado por un filtro podría provocar la aparición de PEEP intrínseca, con el consiguiente aumento de la Presión Pico, Meseta y Media, y aumento del trabajo respiratorio.

10.0. FRECUENCIA

10.1. Todos los pacientes con vía aérea artificial y que requieran VM deben recibir gases medicinales filtrados.

10.2. En todos los pacientes con vía aérea artificial y que requieran VM se deben filtrar los gases exhalados hacia el medio ambiente.

11.0. RECOMENDACIONES

11.1. Se recomienda la utilización de filtros respiratorios en todos los pacientes en VM, tanto para gases inspirados como para gases espirados.

11.2. En caso de utilizar HMEF, se recomienda no utilizar filtro en la rama inspiratoria y filtro en la rama espiratoria.

11.3. Ante la necesidad de implementar una estrategia ventilatoria con bajos volúmenes corrientes se recomienda la utilización de humidificación activa en lugar de HMEF.

11.4. Se recomienda el uso de filtros de baja resistencia en enfermos con obstrucción al flujo aéreo y presencia de PEEP intrínseca.

11.5. Se recomienda el uso de filtros de baja resistencia en enfermos con demandas ventilatorias elevadas y con elevado volumen minuto ventilatorio.

11.6. Se recomienda el monitoreo diario de funcionamiento de los filtros.

11.7. Un filtro ideal debería presentar las siguientes características:

11.7.1. Pequeño volumen interno.

11.7.2. Baja resistencia (electrostático).

11.7.3. Transparente.

11.7.4. Liviano.

11.7.5. Económico.

11.7.6. Alto porcentaje de eficiencia.

11.7.7. Hidrofóbico.

Bibliografía

1. Filtration. The American Heritage Science Dictionary. Accessed: November 20, 2010. http://dictionary.reference.com/browse/filtration.

2.  Davey AJ, Diba, A. Ward’s Anesthetic Equipment, 5th Ed. 2005; Elsevier Saunders, Philadelphia, PA.

3. American Filtration & Separations Society Web site. Fundamentals of Gas Filtration: Particle Capture Mechanisms. http://www.afssociety.org

4. Lee MG, Ford JL et al. Bacterial retention properties of heat and moisture exchange filters. Br J Anaesth 1992; 69: 522-525.

5. Wilkes, A. Assessing Breathing-System Filters. Medical Devices Tech. 2004; 15 (5): 12-14.

6. Wilkes AR. The effect of gas flow on the filtration performance of breathing system filters. Anaesthesia 2004; 59: 278-282.

7. TSI Corporation, Mechanisms of Filtration for High Efficiency Fibrous Filters. http://www.tsi.com/uploadedFiles/Product_Information/Literature/Application_Notes/ITI-041.pdf.

8. US Department of Energy Office of Health, Safety and Security, High Efficiency Particulate Air Filters. www.hss.energy.gov.

9. Mostofi R, Wang B et al. Performance of mechanical filters and respirators for capturing nanoparticles—limitations and future direction. Ind Health 2010; 48: 296-304.

10. Lawes EG. Hidden hazards and dangers associated with the use of HME/filters in breathing circuits. Br J Anaesth 2003; 91: 249-64.